Device_Id

手工比对的每个设备都需要设定唯一的Device_Id，接口推送的所有数据都需要带上此设备唯一标识Device_Id，调用接口需要使用post json的形式进行推送。

接口代码截图：

采样器和滤膜称重接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDevice/SyncParams

采样器推送json：

{

"device_id": "cn5a73e414007bf7205ba7c1c5_snW13119",

"filter_id": "BD00002637",//滤膜编号

"filter_sampling": {

"ambient_humid": 683,//相对湿度(%),要除于10

"ambient_press": 9845,//大气压(hpa),要除于10

"ambient_temp": 243,//环境温度(°C),要除于10

"filter_index": 0,

"filter_press": 282,,//膜压(hpa),要除于10

"filter_sampling_temp": 999,//滤膜采样处温度(°C),要除于10

"filter_store_temp": 999,//空调室/滤膜存储处温度(°C),要除于10

"flowrate": 999,//工况流量(m3/h),要除于1000

"flowrate_n": 891,//标况流量(m3/h),要除于1000

"gps_latitude": "30.48662",//GPS-经度

"gps_longitude": "106.63496",//GPS-纬度

"interrupt_second": 0,//采样中断时间（秒）

"nominal_condition": 3,//当前采样任务总滤膜数

"orifice_temp": 258,

"pump_run_minutes": 25564,

"pump_speed": 261,

"sampling_device_sn": "cn5a73e414007bf7205ba7c1c5_snW13119",//仪器序列号

"sampling_device_type": "LVS(2017)",//仪器型号

"sampling_id": "969b799b42086f59",//唯一标识一个采样

"sampling_plan_index": 0,//当前采样周期索引

"sampling_plan_num": 1,//当前采样任务总滤膜数

"sampling_start_timestamp": 1569290406,//采样开始时间

"sampling_stop_timestamp": 0,//采样结束时间

"sampling_type": 0,

"task_id": "87f4008d43f43434",

"volume": 4997,//工况体积(m3),要除于1000

"volume_n": 4456//标况体积(m3),要除于1000

},

"filter_type": 2,

"key": "191006f4ae34fcac39f778b8510ccf3e",

"Mark":1,    为1时表示快速补录

"timestamp":1653629624257,,直接转换时间存todo

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间,直接转换时间存todo

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间,直接转换时间存todo

}

滤膜（采样后）推送json：

{

"key": "f183503a6fbb8562cb9b9d5142f4197d",

"filter_id": "BZ00000002",//滤膜夹编号

"filter_type": 1,//滤膜类型

"filter_loaded_state": 1,//称重的采样类型

"filter_material": 3,//滤膜材质

"device_id": "36208362",//设备唯一ID

"balance_start_date": 1569198623,//采样后滤膜第一次平衡开始时间

"balance_end_date": 1569198624,//采样后滤膜第一次平衡结束时间

"balance_temp": 19600,//采样后滤膜第一次平衡温度℃,要除于1000

"balance_humid": 49700,//采样后滤膜第一次平衡湿度%RH,要除于1000

"balance_start_date1to2": 1569093167,//采样后滤膜第二次平衡开始时间

"balance_end_date1to2": 1569096822,//采样后滤膜第二次平衡结束时间

"balance_temp1to2": 20050,//采样后滤膜第二次平衡温度℃,要除于1000

"balance_humid1to2": 50100,//采样后滤膜第二次平衡湿度%RH,要除于1000

"filter_loaded_weight": {

"filter_loaded_1_date": 1569093166,//第一次加载称重时间

"filter_loaded_1_weight": 135723,//第一次加载称重数据(mg),要除于1000

"filter_loaded_1_temp": 20000,//第一次加载称重温度℃,要除于1000

"filter_loaded_1_humid": 49900,//第一次加载称重湿度%RH,要除于1000

"filter_loaded_2_date": 1569127055,//第二次加载称重时间

"filter_loaded_2_weight": 135729,//第二次加载称重数据(mg),要除于1000

"filter_loaded_2_temp": 20000,//第二次加载称重温度℃,要除于1000

"filter_loaded_2_humid": 49200,//第二次加载称重湿度%RH,要除于1000

"filter_loaded_3_date": 946656000,//第三次加载称重时间

"filter_loaded_3_weight": -1000,//第三次加载称重数据(mg),要除于1000

"filter_loaded_3_temp": -1000,//第三次加载称重温度℃,要除于1000

"filter_loaded_3_humid": -1000,//第三次加载称重湿度%RH,要除于1000

"filter_loaded_weight_diff": 6.00000000000023,//加载称重差值(mg),要除于1000

"filter_loaded_weight_average": 135726,//加载称重平均值(mg),要除于1000

"filter_loaded_wieht_state": 2//加载称重说明

},

"Mark":1,    为1时表示快速补录

"timestamp":1653629624257,

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

滤膜（采样前）推送json：

{

"key": "2e96d61882789ee4b76f85d872170c60",

"filter_id": "WXBD000057",//滤膜夹编号

"filter_type": 0,//滤膜类型

"filter_loaded_state": 2,//称重的采样类型

"filter_material": 3,//滤膜材质

"filter_size": 1,//滤膜尺寸

"device_id": "36208362",//设备唯一ID

"balance_start_date": 1569198623,//采样前滤膜第一次平衡开始时间

"balance_end_date": 1569198624,//采样前滤膜第一次平衡结束时间

"balance_temp": 19600,//采样前滤膜第一次平衡温度℃),要除于1000

"balance_humid": 49700,//采样前滤膜第一次平衡湿度%RH,要除于1000

"balance_start_date1to2": 1569093167,//采样前滤膜第二次平衡开始时间

"balance_end_date1to2": 1569096822,//采样前滤膜第二次平衡结束时间

"balance_temp1to2": 20050,//采样前滤膜第二次平衡温度℃,要除于1000

"balance_humid1to2": 50100,//采样前滤膜第二次平衡湿度%RH,要除于1000

"filter_pure_weight": {

"filter_pure_1_date": 1569083971,//第一次空白称重时间

"filter_pure_1_weight": 164400,//第一次空白称重数据(mg),要除于1000

"filter_pure_1_temp": 20000,//第一次空白称重温度℃,要除于1000

"filter_pure_1_humid": 49300,//第一次空白称重湿度%RH,要除于1000

"filter_pure_2_date": 1569117849,//第二次空白称重时间

"filter_pure_2_weight": 164402,//第二次空白称重数据(mg),要除于1000

"filter_pure_2_temp": 20000,//第二次空白称重温度℃,要除于1000

"filter_pure_2_humid": 49100,//第二次空白称重湿度%RH,要除于1000

"filter_pure_3_date": 946656000,//第三次空白称重时间

"filter_pure_3_weight": -1000,//第三次空白称重数据(mg),要除于1000

"filter_pure_3_temp": -1000,//第三次空白称重温度℃,要除于1000

"filter_pure_3_humid": -1000,//第三次空白称重湿度%RH,要除于1000

"filter_pure_weight_diff": 1.99999999998113,//空白称重差值(mg),要除于1000

"filter_pure_weight_average": 164401,//空白称重平均值(mg),要除于1000

"filter_pure_wieht_state": 2//空白称重说明

},

"Mark":1,    为1时表示快速补录

"timestamp":1653629624257,

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

运输箱接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceBox/SyncParamsBoxLog

运输箱推送json：

{

"code": 200,

"device_id": "Y000453Y",

"realtime_data": {

"at": 1569294995,//设备最新数据的时间戳（UTC时间，秒数）

"value": {

"loc": {

"at": 1569294995,//时间戳

"value": "120.409019-31.489613"//地理位置,格式为：经度-纬度，GPS-84坐标

},

"Lock": {

"at": 1569294995,//传感器最新数据的时间戳（UTC时间，秒数）

"value": "on"//运输箱开光状态（只有运输箱有这个参数）

},

"t": {

"at": 1569294995,//时间戳

"value": "25.4"//温度值，单位为°C

},

"v": {

"at": 1569294995,//时间戳

"value": 45//电量值，运输箱的单位为“mV”，冰箱的单位为“%”

}

}

},

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

采样器报警接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceAlarm/SyncAlarmLog

报警推送json：

{

"actionname": "ERR_0051",//错误码

"actiontime": 1569287901715,//报警时间

"opinfo": "CN",

"result": 1,

"timezone": 20,

"who": "device",

"whom": "cn5a73e414007bf7205ba7c1c5_snW13093"

}

错误码列表：

ERRORCODE	ERRORMSG	ERRORTYPE

1	ERR_0004	RFID USB打开失败	维修提醒

2	ERR_0006	从服务器获取最新版本信息失败	维修提醒

3	ERR_0007	下载固件失败	维修提醒

4	ERR_0011	读取滤膜ID失败	维修提醒

5	ERR_0021	更换滤膜错误	维修提醒

6	ERR_0026	获取滤膜数错误(换膜失败)	维修提醒

7	ERR_0027	设置滤膜数错误	维修提醒

8	ERR_0100	三电机状态问询错误	维修提醒

9	ERR_0101	滤膜放置到采样位置错误	维修提醒

10	ERR_0102	滤膜离开滤膜匣错误	维修提醒

11	ERR_0200	单电机转换器未到达	维修提醒

12	ERR_0201	单电机转换器未启动	维修提醒

13	ERR_0041	更换滤膜超时	维修提醒

14	ERR_0042	获取仪器状态超时	维修提醒

15	ERR_0043	获取泵计数器超时	维修提醒

16	ERR_0044	获取泵速超时	维修提醒

17	ERR_0045	设置泵速超时	维修提醒

18	ERR_0046	获取滤膜数超时	维修提醒

19	ERR_0047	设置滤膜数超时	维修提醒

20	ERR_0048	设置采样器的流量超时	维修提醒

21	ERR_0049	设置仪器型号超时	维修提醒

22	ERR_0050	选择超出膜压最大值的反应超时	维修提醒

23	ERR_0051	启动采样任务超时	维修提醒

24	ERR_0052	终止采样任务超时	维修提醒

25	ERR_0120	三电机状态问询超时	维修提醒

26	ERR_0121	滤膜放置到采样位置超时	维修提醒

27	ERR_0122	滤膜离开滤膜匣超时	维修提醒

28	ERR_001	恢复中断任务参数错误        	维修提醒

29	ERR_0002	485串口打开失败	维修提醒

30	ERR_0003	操作旋钮串口打开失败	维修提醒

31	ERR_0010	模压达到最大值      	中断报警

32	ERR_1000	采样系统异常，请维修     	维修提醒

33	ERR_0022	获取仪器状态错误  	维修提醒

34	ERR_0023	获取泵计数器错误  	维修提醒

35	ERR_0024	获取泵速错误      	维修提醒

36	ERR_0025	设置泵速错误      	维修提醒

37	ERR_0028	设置采样器的流量错误  	中断报警

38	ERR_0029	设置仪器型号错误	中断报警

39	ERR_0030	选择超出膜压最大值的反应错误	中断报警

40	ERR_0031	启动采样任务错误        	中断报警

41	ERR_0032	终止采样任务错误               	维修提醒

42	ERR_0012	滤膜压强减小	维修提醒

采样器操作日志接口：

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceSampleLog/SyncSampleLog

推送json：

{

"action": "task finish",

"result": 1,

"task_info": {

"finish_result": 2,

"finish_timestamp": 1576037261471,

"id": "bad8ec16a6b35251",

"info_ambient_humid": 0,

"info_ambient_press": 10150,

"info_ambient_temp": 25,

"info_filter_press": 263,

"info_flowrate": 1114,

"info_flowrate_n": 1113,

"info_interrupt_seconds": 13,

"info_total_seconds": 28,

"info_volume": 8,

"info_volume_n": 8,

"sampling_num": 1,

"samplings": [

{

"filters": [

{

"finish_timestamp": 1576037259742,

"id": "--",

"index": 0,

"start_timestamp": 1576037231224

}

],

"finish_result": 4,

"finish_timestamp": 1576037261061,

"id": "9ac52ab13a5efc58",

"index": 0,

"start_timestamp": 1576037220000

}

],

"start_timestamp": 1576037220000,

"task_type": 0

},

"when": 1576037262500,

"who": "local",

"whom": "unkown"

}

滤膜实时参数接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceFilter/SyncFilterParams

滤膜实时参数推送json：

{

"key": "CR4018A001-25143",

"filter_current_id": "BZ9M10050",//滤膜编码

"filter_current_type": "1",//0代表空白，1代表加载

"filter_current_loaded_state": "2",

"filter_current_material": "2",

"filter_current_size": "1",

"filter_current_device_id": "CR40183007",//设备唯一id

"filter_current_date": "1574399062",//称重时间(时间戳)

"filter_current_weight": "152319",//滤膜重量单位是微克

"filter_current_temp": "22730",//滤膜称重温度除以1000

"filter_current_humid": "48050",//滤膜称重湿度除以1000

"balance_current_start_date": "1574312062",

"balance_current_end_date": "1574399062",

"balance_current_temp": "22730",

"balance_current_humid": "48050",

"filter_current_step": "1",//1代表第一次称重，2代表第二次称重，3代表第三次称重

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

天平实时参数接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceWeight/SyncWeightRealTimeParams

推送json：

{

"device_id": "CR40183007",

"realtime_temp": "23835.4165",//实时温度℃

"realtime_humid": "38048.751",//实时湿度%RH

"realtime_wind": "2.187",//实时风速

"realtime_date": "1574650535",//数据推送时间

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

天平报警接口:

http://106.37.208.233:8097/api/CompareDeviceWeightAlarm/SyncWeightAlarmParams

推送json：

{

"device_id": "CR40183007",

"log_date": "2019/11/22 13:57:12",

"log_content": "平衡时间到，准备开始称量",

"log_type": "0",//0表示操作日志，1表示报警日志

"creating_timestamp":1653629624257,  数据产生时间

"uploading_timestamp":1653629624257 数据上传时间

}

log_type，0表示操作日志，1表示报警日志

运输箱防倾斜报警接口:

https://air.cnemc.cn:18025/api/DevOpsApi/PushDatas?pushEnum=ParamsBoxAlarmLog&key=之前提供的key&datas=推送json加密后的字符串

推送json：

{
  "id": 149851, // 主键ID，自增长
  "device_id": "设备ID字符串", // 平衡模块设备id
  "alarm_type": "轻微倾斜", // 倾斜状态（轻微倾斜/严重倾斜）
  "angle_x": 12.5, // 角度X
  "angle_y": 8.3, // 角度Y
  "angle_z": 5.7, // 角度Z
  "delta_angle_x": 2.1, // X偏移角度
  "delta_angle_y": 1.8, // Y偏移角度
  "alarm_time": "2024-01-15 10:30:25", // 报警时间
  "remark": "设备倾斜报警备注信息", // 备注
  "alarm_time_str": "20240115103025", // 模块报警时间
  "alarm_flag": "ALARM_001", // 模块报警标志
  "alarm_location": "经度,纬度", // 报警坐标位置
  "cc_id": "CCID123456789" // CCID
}

执行结果定义表

| 回应编码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 执行成功 |
| 1 | 系统故障 |
| -1 | json格式有误 |
| -2 | 数据获取时间与数据产生时间差别超过192小时，快速补录数据无法上传 |

新版接口（加密）

接口路径

https://air.cnemc.cn:18025/api/DevOpsApi/PushDatas

JsonResponse类

public class JsonResponse

{

/// <summary>

///

/// </summary>

public JsonResponse()

{

this.Success = false;

this.ValidateMessage = new Dictionary<string, string>();

}

/// <summary>

///

/// </summary>

public string Data { get; set; }

/// <summary>

/// 扩展数据，备用

/// </summary>

public object ExtensionData { get; set; }

/// <summary>

///

/// </summary>

public string Message { get; set; }

/// <summary>

///

/// </summary>

public string Status { get; set; }

/// <summary>

///

/// </summary>

public bool Success { get; set; }

/// <summary>

///

/// </summary>

public string Url { get; set; }

/// <summary>

/// 验证错误信息

/// </summary>

public IDictionary<string, string> ValidateMessage { get; set; }

/// <summary>

///

/// </summary>

/// <returns></returns>

public override string ToString()

{

return Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(this);

}

}

FromBody类

public class FromBody

{

public PushEnum pushEnum { get; set; }

public string key { get; set; }

public string datas { get; set; }

}

PushEnum枚举

public enum PushEnum

{

/// <summary>

/// 采样器和滤膜称重接口

/// </summary>

Params,

/// <summary>

/// 运输箱接口

/// </summary>

ParamsBoxLog,

/// <summary>

/// 采样器报警接口

/// </summary>

AlarmLog,

/// <summary>

/// 采样器操作日志接口

/// </summary>

SampleLog,

/// <summary>

/// 滤膜实时参数接口

/// </summary>

FilterParams,

/// <summary>

/// 天平实时参数接口

/// </summary>

WeightRealTimeParams,

/// <summary>

/// 天平报警接口

/// </summary>

WeightAlarmParams,

/// <summary>

/// 运输箱倾斜报警接口

/// </summary>

ParamsBoxAlarmLog,

}

推送例子

或者

推送的原文：

{    "key": "187193fb73cc2d201fcc6ee7e51cd8dd",    "filter_id": "9H27393",    "filter_type": 1,    "filter_loaded_state": 2,    "filter_material": 2,    "filter_size": 1,    "device_id": "36208362",    "timestamp": 1576028019,    "filter_loaded_weight": {      "filter_loaded_1_date": 1582000533,      "filter_loaded_1_weight": 133076,      "filter_loaded_1_temp": 19500,      "filter_loaded_1_humid": 49500,      "filter_loaded_2_date": 1582013035,      "filter_loaded_2_weight": 133070,      "filter_loaded_2_temp": 19600,      "filter_loaded_2_humid": 48600,      "filter_loaded_3_date": 946656000,      "filter_loaded_3_weight": -1000,      "filter_loaded_3_temp": -1000,      "filter_loaded_3_humid": -1000,      "filter_loaded_weight_diff": 6.00000000000023,      "filter_loaded_weight_average": 133073,      "filter_loaded_wieht_state": 2    }  }

原文加密后：

81600380445287f3a2e992d767db60881cf85aca19497e4200a486465b84dbb0781b8ad9e6c293280de00ae950a104686957ab99c9955430a62dbd1d8d338ea0d130eaeab40237e277b4beda4089806ceb39864c0a67ec3222278ed74963d1afac29637738a9646c897844a04d1264a6255fc92c7f723ec92c250a33b1863ca9f9da091e0d5e815124e5b75dbbf6cca132a3d5406b7adf457d02bf4acfea528ceb39864c0a67ec3222278ed74963d1af383853a16e50713260bbf841160614e1b2a0172ee52b57eacc9ca0650cd6f85af9da091e0d5e815124e5b75dbbf6cca1e772be81bb3019b41d0d8a10fe8009c6cf8b953800c7ac6d52ed3e75178b000b134ab1dd3671b6c384bcdd252d8bd67e59201a75ff4588925b26236a4ed5ecf3f9da091e0d5e815124e5b75dbbf6cca13cbf0f0839a5b3c2f7a05826bfd4f139912168e5802ef2811788255a1bf1ed6d53d5bf133f0a90d631c2bf1323163060b368fc17ee9935a58ab9cbf96aaed2692b22601dca1e2345e6ed241259d4e7495bc0ce858583067e99df077ea2ae0192faff77e5a680bf473efb3d0857bf2acd81600380445287f3a2e992d767db608883b6000d73e6195451a457bdc0a37a8158a13ba1ae4b2e77bb672d69bf6d845a7d2ede6172b760995889696e5f7835064ea5f6b227890285553a33e8db419c8df7ef6c52c9099377c72fe10c224f0e0080cc7183595274f3b980bb220464c15029773a5511f34e8d1318cdb79da99ba302fc092e3cdf1bf3d1708a32433be39f34b2b455d96bc310227a6a4d249e4e0d5bc0ce858583067e99df077ea2ae01928439f3229c90392dc29303af3d258a6c34b2b455d96bc310227a6a4d249e4e0d5bc0ce858583067e99df077ea2ae01928f60e13a059d3d123a407dcbc946eaf952886f218d14c6f4c3ee1f0f17a76282134ab1dd3671b6c384bcdd252d8bd67e87e8b4ca1de6622e4e75f5bb5e8cd6a97c4c5098889ed504793c2b201923253d103ef76e0c2e496afe7db4f9ba188557893d573c6f4e31743b771e0e9bced03121a7334b4a119aa173c4ed60c0b9eb008509f6eeb690947115506a658def07938babad0cd273ad7b3f96d2af720352df08b5c0d01e371d7b1f7ef84b69ba395f8509f6eeb690947115506a658def0793cf6b6991aa6f9a585db1fa25d9cfa9b39adcf0ad3fe7fce4068db49aa1a2b5bd67e751e5a355153c34043240b4faa07a6b287c3df6be778a5077ccd7d40b064c2a965222edcffbb9e58337ff83044ad9f9da091e0d5e815124e5b75dbbf6cca1790ac7f26e79a88967fd5f3c3789b31f02c3014f9bb6c0d53e0daccdb1daef0067e751e5a355153c34043240b4faa07a6b287c3df6be778a5077ccd7d40b064c63cd03c040683ef2efd70bbcf4312ccb67e751e5a355153c34043240b4faa07ace6b1d86a52264da5a69f202efb93c140fb3bc0d5391a2d385e42f156d3d0bee0a370a13d6310698ac4cfca23e782a77943f7d22021c4339c9d202284f35acd0baecf814d48add1d472c2da97aff117aae93b6748bb0e16e47388665e6ed9d2e9e0e2c9fc547dcd86f92db5db30a6d914ea5f6b227890285553a33e8db419c8d18af3b288314c9aa188fb08f6f9f56cc6c67be6526c9ae62d8519b0d83ded01de8794f68acacf880d41805dcee77b93cf9da091e0d5e815124e5b75dbbf6cca1c68ec7c16eb781623c6f56af4437dca817a3bb5ff45cdc46af5249b584e20442